Rozvrh měření

V této kapitole je popsán postup sestavení rozvrhu měřicí úlohy pro přídavný modul PM453. Sestavený rozvrh se odešle do připojeného modulu. Modul je potom schopen sám bez asistence počítače řídit podle zadaného rozvrhu celý proces měření připojeným klešťovým multimetrem PK45x. Sestavení rozvrhu se provádí interaktivně v prostředí karty  Rozvrh:

Sestavení rozvrhu

Pomocí služeb karty Rozvrh lze sestavit úplný rozvrh měření až osmi veličin označených indexy 1 až 8 ve skupině Index. Kterémukoliv indexu lze přiřadit typ měřené veličiny, měřicí rozsah a typ měřicího vstupu ve skupině Parametry sběru dat. Ve stejné skupině se nezávisle na sobě pro každou měřenou veličinu nastaví datum, časový okamžik startu a časový interval měření. Pro každou veličinu lze nastavit horní i dolní mezní hodnotu. Stav překročení mezí je indikován příznakem v záznamech naměřených dat a modul přejde na časový interval měření , zadaný pro měřené hodnoty mimo meze.

Postup při sestavování rozvrhu:

- ve skupině Index se označí volný přepínač

- poklepáním na šipku v kombinovaném rámci Veličina: se otevře nabídka měřených veličin. Poklepáním na vybranou položku se zvolí veličina, požadovaná pro sestavovaný rozvrh

- poklepáním na šipku v kombinovaném rámci Rozsah: se otevře nabídka měřicích rozsahů. Poklepáním na vybranou položku se zvolí meřicí rozsah požadovaný pro vybranou měřenou veličinu.  U veličin, které nemají možnost volby měřicího rozsahu (na př. účiník) zůstane  Rozsah: neaktívní

- poklepáním na šipku v  kombinovaném rámci Vstup: se otevře nabídka možností připojení vstupu klešťového multimetru. Poklepáním na vybranou položku se zvolí připojení, požadované pro vybranou měřenou veličinu.Pro veličiny, u kterých toto nastavení nemá smysl, zůstane Vstup: neaktivní. Při volbě měření kmitočtu je ve Vstup: nabídka měření kmitočtu proudu nebo napětí.

- v editačním rámci Datum zahájení: se zapíše datum zahájení měření aktuální veličiny ve formátu DD.MM. (den.měsíc.). Zapíše-li se hodnota 0.0. bude měření spuštěno bezprostředně po přepnutí klešťového multimetru do režimu externího ovládání.

- v editačním rámci Čas zahájení: se zapíše čas zahájení měření aktuální veličiny ve formátu HH:MM (hodina:minuta). Zapíše-li se hodnota 0:0 bude měření spuštěno bezprostředně po přepnutí klešťového multimetru do režimu externího ovládání.

- v editačním rámci Interval měření: ('v mezích') se zapíše požadovaná hodnota časového intervalu měření ve formátu MM:SS (minuty:sekundy), maximálně 60:00. Zapíše-li se hodnota 0:0 bude se měřit nejvyšší možnou rychlostí odpovídající rychlosti klešťového multimetru a rychlosti přenosu dat.

- je-li požadováno, lze v editačním rámci Horní mez: zapsat horní mez aktuální měřené veličiny. Hlídání horní meze se vypne zápisem údaje +9999. Při překročení zadané horní meze bude aktuální měřená veličina měřena v časovém intervalu pro překročení mezí  a v záznamu měřené veličiny se nastaví příznak High.

- je-li požadováno, lze v editačním rámci Dolní mez: zapsat dolní mez aktuální měřené veličiny. Hlídání dolní meze se vypne zápisem údaje -9999. Při překročení zadané dolní meze bude aktuální měřená veličina měřena v časovém intervalu pro překročení mezí  a v záznamu měřené veličiny se nastaví příznak Low.

- v editačním rámci Interval měření: ('mimo meze') lze zapsat hodnotu časového intervalu měření ve formátu MM:SS (minuty:sekundy), maximálně 60:00, pro stav vybočení aktuální měřené veličiny ze zadaných mezí. Zapíše-li se hodnota 0:0 bude se měřit nejvyšší možnou rychlostí odpovídající rychlosti klešťového multimetru a rychlosti přenosu dat.

Uvedeným způsobem sestavený Index se zařadí do rozvrhu měřicí úlohy zaškrtnutím stavové značky Povolit ve skupině Parametry sběru dat. Není-li stavová značka zaškrtnutá, nebo zruší-li se její zaškrtnutí, nebude příslušný Index zařazen do rozvrhu měřicí úlohy.

Zápis rozvrhu do modulu

Sestavený rozvrh   se odešle do připojeného modulu stiskem tlačítka Odeslat.

POZOR!  Při odeslání rozvrhu do modulu nesmí být zaškrtnutá stavová značka Zakázat všechny.

Informace o probíhajícím zápisu se zobrazují v okně Zápis rozvrhu do PM:

Okno se opustí stiskem tlačítka OK.

Rozvrh zapsaný do modulu lze zkontrolovat stiskem tlačítka Zkontrolovat. V okně Kontrola rozvrhu měření v PM je zobrazován postup testování a výsledky testu:

Okno se opustí stiskem tlačítka OK.

Spuštění sběru dat

Měřicí úloha zadaná sestaveným rozvrhem zahájí svoji činnost okamžitě po zapsání rozvrhu do modulu (pokud nebyla zaškrtnuta stavová značka Zakázat všechny ). Start měření jednotlivých veličin je samozřejmě řízen zadáním Datum zahájení: a Čas zahájení: ve skupině Parametry sběru dat.

Ukončení sběru dat

Proces sběru dat dle zadané měřicí úlohy se ukončí za následujících podmínek:

- dojde k naplnění fronty dat (paměti dat) v modulu a není povolen  přepis fronty zaškrtnutím stavové značky Přepisovat frontu

- zaškrtne se stavová značka Zakázat všechny  a stiskne se tlačítko Odeslat. V podstatě se do modulu odešle nový rozvrh se zakázanými všemi indexy.

POZOR!  sběr dat v modulu je nutné ukončit před jakoukoliv jinou operací s modulem - na př. před použitím karty On-line.

Obsluha fronty dat

Způsob ukládání datových záznamů do fronty (paměti dat)  modulu je řízen nastavením stavové značky Přepisovat frontu:

- zaškrtnuto - po zaplnění fronty budou nejstarší záznamy přepisovány záznamy novými. Sběr dat se v případě naplnění fronty neukončí.

- nezaškrtnuto - po zaplnění fronty se zastaví proces sběru dat. Všechna data budou uchována.

V případě potřeby, doporučuje se vždy během přípravy nové měřicí úlohy, lze frontu nulovat stiskem tlačítka Nulovat frontu. Po stisku se objeví okno s informacemi o probíhajícím nulování:

Proces nulování lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka Storno. Po skončení operace lze okno opustit stiskem tlačítka OK, které se objeví na pozici tlačítka Storno.