Režim On-line

Přestože je program PKLog určen především k interaktívnímu sestavení rozvrhu pro modul sběru dat  PM453 a k načtení a prezentaci naměřených dat, lze s výhodou využít jeho schopnosti přímého (on-line) řízení a zobrazení aktuálně měřených hodnot v režimu nastaveném kartou On-line.

Poznámka: tato schopnost dovoluje přímé řízení procesu měření a zobrazování aktuální hodnoty měřené klešťovým multimetrem PK43x připojeným přes modul PM451 sériového rozhraní RS485 za předpokladu, že mezi PM451 a COM port počítače je vložen inteligentní konvertor RS232/RS485 na př. ADAM-4520 firmy AdvantechTM ,  nevyžadující řízení směru přenosu dat zvláštním signálem (na př.RTS).

Karta On-line se aktivuje poklepáním na stejnojmennou záložku v hlavním okně programu PKLog:

Používání on-line displeje

- pohledem na panel Status: se ověří, zda připojený modul i klešťový multimetr jsou připraveny k činnosti. Symbol '???' znamená, že příslušné zařízení není schopno provozu.

POZOR! Bezprostředně po zapnutí napájení modulu symbol  '???'  indikuje nepřipravenost k provozu z důvodu inicializace. Před zahájením dalších kroků je nutné vyčkat dokud se neobjeví symbol 'PM453'.

- poklepáním na šipku v kombinovaném rámci Veličina: se otevře nabídka měřených veličin. Poklepáním na vybranou položku se zvolí veličina, požadovaná pro další on-line měření.

- poklepáním na šipku v kombinovaném rámci Rozsah: se otevře nabídka měřicích rozsahů pro zvolenou měřenou veličinu. Poklepáním na vybranou položku se zvolí měřicí rozsah, požadovaný pro další on-line měření. U veličin, které nemají možnost volby měřicího rozsahu (na př. účiník) zůstane Rozsah: neaktivní.

- poklepáním na šipku v kombinovaném rámci Vstup: se otevře nabídka možností připojení měřicího vstupu klešťového multimetru. Poklepáním na vybranou položku se zvolí  připojení vstupu, požadované pro další on-line měření. Pro veličiny, u kterých toto nastavení nemá smysl, zůstane  Vstup: neaktívní. Při volbě měření kmitočtu je ve Vstup: nabídka měření kmitočtu proudu 'Proud' nebo napětí 'Napětí'.

Aktuální měřené hodnoty jsou zobrazovány současně na číslicovém displeji měřená hodnota a lineární stupnici bargraf.

Displej statistiky zobrazuje údaje vlečeného maxima Max:, vlečeného minima Min: a plovoucího aritmetického průměru Avg: . Hodnoty jsou udržovány od okamžiku nastavení měřené veličiny, nebo od okamžiku inicializace statistik stiskem tlačítka Start Min,Avg, Max.

Displej historie zobrazuje posledních 10 měření.

Ukládání dat do souboru

Současně se zobrazováním aktuálních měřených dat na on-line displeji je možno tato data ukládat do datového souboru s implicitní koncovkou .PRN ve formátu PKLog (viz Dodatek A).

Stiskem tlačítka Soubor: Start >> se otevře Windows dialog pro zadání jména souboru. PKLog automaticky připojí koncovku .PRN. Ukončením dialogu je zahájeno ukládání měřených hodnot do specifikovaného souboru. Počet uložených záznamů je indikován na modifikovaném panelu Status:.

Proces ukládání dat do souboru se ukončí stiskem tlačítka Soubor: Stop >| a panel Status: obnoví svoji původní funkci.